PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI MAMMOGRAFI DIGITALI CON TOMOSINTESI E SERVIZI CONNESSI – CIG  6946717437

QUESTIONARIO TECNICO

OPERATORE ECONOMICO __________________________________

APPARECCHIATURA OFFERTA _______________________________________________

| Generatore | Presenza del requisito sull’apparecchiatura / eventuale equivalenza funzionale / rif. Doc. tecnica |
| --- | --- |
| Generatore ad alta frequenza |  |
| Potenza massima erogabile ≥ 5 kW |  |
| Range kV: valore minimo ≤ 25 kV - valore massimo ≥ 35 kV |  |
| Passo minimo di incremento dei kV non superiore a 1 kV |  |
| Ripple forma d'onda ≤ 2% |  |
| Minimo n. quattro parametri di esposizione visualizzati |  |
| Valore massimo del prodotto mAs: non inferiore a 200 mAs |  |
| Tecniche di lavoro manuali e automatiche |  |
| Sistema controllo automatico dell'esposizione (AEC) |  |
| Calcolo della dose alla paziente |  |
| Visualizzazione e memorizzazione dei parametri di esposizione603360613 |  |
| Sorgente radiogena |  |
| Tubo radiogeno per mammografia ad anodo rotante |  |
| Capacita termica del complesso radiogeno non inferiore a 0,3 MHU |  |
| Massima dissipazione termica del complesso radiogeno non inferiore a 50.000 HU/min |  |
| Collimazione automatica Campi di collimazione per esami 2D pari a 18*24 e 24*30 |  |
| Doppia macchia focale: - fuoco piccolo per esami 2D non superiore a 0,15 mm; - fuoco grande non superiore a 0,3 mm. |  |
| Velocità massima di rotazione dell'anodo (giri reali/min) ≥ 8.500 |  |
| Tecnica di ingrandimento per esami 2D |  |
| Stativo, sistema di supporto |  |
| Escursione verticale non inferiore a 65 cm |  |
| Tempo di esecuzione esame Tomosintesi dalla prima all'ultima esposizione, con uno spessore di PMMA di 5 cm, non superiore a 30 sec. |  |
| Dispositivo di compressione manuale e automatico |  |
| Dispositivo di compressione servoassistito |  |
| Display che indica il valore della compressione esercitata e lo spessore della mammella compressa |  |
| Forza di compressione regolabile a stativo e a pedale |  |
| Rilascio automatico ad esposizione avvenuta |  |
| Fornitura di piatti di compressione di diverso formato e tipologia, di cui almeno uno 18*24 e uno 24*30 |  |
| Griglia antidiffusione per gli esami 2D e per gli esami 2D combinati con l'esame di Tomosintesi |  |
| Doppio pulsante di arresto di emergenza sui due lati dello stativo (Emergency Stop Control) |  |

| Detettore | Presenza del requisito sull’apparecchiatura / eventuale equivalenza funzionale / rif. Doc. tecnica |
| --- | --- |
| Detettore digitale tipo Full Field |  |
| Dimensione area attiva del campo di acquisizione non inferiore a 23x29 cm2 |  |
| Profondità di bit in acquisizione di almeno 13 bit |  |
| Dimensioni fisiche del pixel: non superiore a 100 micronquisizione |  |
| Stazione acquisizione immagini |  |
| Schermo di protezione anti X per l'operatore |  |
| Capacità archivio locale non inferiore a 1000 immagini |  |
| Monitor di visualizzazione tipo LCD da almeno 19, certificato per uso medicale |  |
| Risoluzione minima monitor - 1280*1024 |  |
| Gestione database pazienti |  |
| Presentazione Immagine Stazione Acquisizione – Dati relativi all’immagine |  |
| Proiezioni immagini in cranio-caudale e in mediolaterale obliqua (MLO) |  |
| Disponibilità di strumenti di misura sull'immagine |  |
| Immagini acquisibili per ogni studio con sequenza libera: almeno 8 |  |
| Visualizzazione automatica dose |  |
| Funzioni di windowing / levelazione |  |
| Formato Immagine e Connettività |  |
| Stazione di acquisizione per la visualizzazione di proiezioni e di immagini di Tomosintesi |  |
| Dicom MG |  |
| Dicom BT e/o Dicom CT |  |
| Dicom Query/Retrieve SCU |  |
| Dicom Modality Performed Procedure Step |  |
| Dicom storage commitment SCU |  |
| Dicom work-list (modality work-list user) |  |
| Dicom print SCU |  |
| Dicom storage SCU |  |
| Dicom Print |  |
| Profilo IHE specifico per mammografia |  |
| Stazione di refertazione |  |
| DICOM Storage SCU |  |
| Dicom BT e/o Dicom CT |  |
| Presenza di algoritmi di "resolution enhancement" Dicom query retrieve SCU |  |
| Dicom Print |  |
| Protocollo di comunicazione TCP/IP |  |
| Profilo IHE specifico per mammografiaapplicativi |  |
| Sw applicativi |  |
| Disponibilità di applicativi CAD (Computer Aided Diagnosis) specifici per mammografia convenzionale |  |
| MASTERIZZATORE |  |
| Masterizzatore per CD/DVD tipo EPSON PP-100 II o equivalente |  |